|  | РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УНИКАЛЬНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ЛАБОРАТОРИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ |
| --- | --- |

ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОСТИМУЛЯТОР МНОГОПРОГРАММНЫЙ

«ОМНИСТИМ-04»

Назначение

- Электростимуляция периферических нервов и скелетных мышц, стимуляционная тренировка, коррекция мышечного тонуса, профилактика и лечение мышечной атрофии,  активация кровотока и лимфотока в мышцах и подкожных тканях,  устранение отеков и застойных явлений, купирование острых и хронических болевых синдромов.

- Эстетическая нейромиостимуляция: коррекция фигуры, борьба с жировыми отложениями, в том числе с  проявлениями целлюлита, повышение тонуса мышц и кожных покровов, подтяжка бюста, шеи, лица.

Отличительные особенности

ОМНИСТИМ-04 представляет собой четырехканальный генератор импульсов электрического тока, форма которых максимально приближена к форме нервных импульсов, управляющих скелетной и гладкой мускулатурой.

Основное достоинство - широкий выбор параметров и программ стимуляционных воздействий при максимальной простоте и безопасности применения.

Одновременное выполнение таких противоречивых требований достигнуто за счет использования встроенного микрокомпьютера и создания оригинальных программ динамической электростимуляции.

В соответствии с выбранной из меню программой микрокомпьютер задает и в ходе сеанса периодически изменяет параметры стимулов: полярность, длительность, частоту следования импульсов, время сокращения и расслабления мышц, продолжительность процедуры. При этом врач или сам пациент имеют возможность вручную корректировать интенсивность воздействия во всех каналах одновременно или по отдельности, сообразуясь с наблюдаемым эффектом или субъективными ощущениями.

Электростимулятор имеет три основных режима:

С- синхронный - одновременная стимуляция от 1 до 4 групп мышц;

А- антисимметричный - попеременная стимуляция мышц-антагонистов (сгибателей-разгибателей), подключенных к четным и нечетным каналам;

Ц- циклический - поочередная стимуляция по всем четырем каналам.

Технические  характеристики

Число выходных каналов				4

Число режимов синхронизации				3

Число программ стимуляции, 				100

Форма импульсов				биполярная и монополярная

Длительность импульсов, мкс				10  ... 500

Частота следования импульсов, Гц			10  ... 100

Амплитуда тока импульсов п/п, мА			0  ... 100

Длительность посылок, с					0,3 ...  9

Длительность пауз, с					0,3 . .. 9

Продолжительность сеанса, мин			1 ... 99

Питание							сеть 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, не более, ВА		10

Масса, не более, кг					1,5

Электростимулятор соответствует требованиям безопасности 
по ГОСТ Р 50267.0-92,  ГОСТ Р 50267.10-93 и относится к классу защиты II типа ВF
(при работе не требуется подключения защитного заземления).